QL-JR485

配置软件使用手册

蚌埠启力传感系统工程有限公司

www.bbqili.com

版本：1.2

2017年5月13日

目录

1概述	- 3 -

2基本特性	- 3 -

2.1软件界面	- 3 -

2.2运行平台	- 3 -

2.3硬件需求	- 4 -

3软件使用	- 4 -

3.1通信配置	- 4 -

3.2状态显示	- 5 -

3.3标定	- 5 -

3.4去皮	- 6 -

3.5配置	- 7 -

4调试经验	- 7 -

1概述

QL-JR485称重模块为我公司生产的经济型数字称重传感器采集模块，该模块输入为惠斯登电阻桥式传感器输出的毫伏电压信号，输出为485接口Modbus-RTU协议。通过485总线上的指令，可以实现对模块的多种操作。为了方便客户对该产品使用，本公司提供了针对本模块的上位机调试软件： QL-JR485配置软件。该软件可以通过计算机的485接口对模块实现多种常用操作。

本手册的目的是让使用人员快速了解并使用该软件，并对比较常见的问题做列举。

2基本特性

2.1软件界面

软件打开后，主界面如下图所示：

2.2运行平台

本软件支持Windows XP及以上的所有Windows操作系统，软件运行需要系统支持.Net framework 4.0，一般Win 7和 Win 10系统已经默认自带，XP系统一般默认没有安装，若无法打开软件，并弹出系统缺少.Net framework 4.0组件的界面，则可以点击以下链接下载并安装.Net framework 4.0。（注意系统区分32位和64位，请安装与自己系统对应的安装包）

https://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=17718

2.3硬件需求

计算机与称重模块通信，需要有485接口支持，用户可以使用以下几种方案实现与模块的通信。

- 计算机原生串口 + 232/485转换器

- USB转串口 + 232/485转换器

- USB转485

与模块连接时为：A接A、B接B或者TR+接A、TR-接B。

3软件使用

3.1通信配置

每次打开软件之后，首先要配置软件中的通信参数区的选项，这些参数决定了与模块建立通信连接的基本条件。通信参数区如下图所示：

通信参数区的主要参数和用法：

- 串口号：计算机硬件上实际与模块建立连接的端口号。

- 波特率：本次连接中的通信波特率，该参数必须与被连接的模块内部配置参数一致，否则无法通信。（QL-JR485模块出厂默认波特率为9600）

- 校验位：本次连接中通信的校验方式，该参数必须与被连接的模块内部配置参数一致，否则无法通信。（QL-JR485模块不支持校验位配置，标准产品出厂都是只支持无校验，若需要其他校验方式，请订货前说明）

- 设备地址：即Modbus协议中的站号，本参数有2种选择：设置值与模块实际地址一致或者设置为254.其中254为忽略站地址的配置，也就是说无论模块实际的地址是多少，使用254都可以通信，但是使用该地址时485总线上必须只有一个称重模块，否则会出现多个设备通信冲突。

设备站地址计算方法，模块上有5个拨码开关可以实现1-32地址的手动设置，为了实现超过32地址的设置方法，我们提供了一个“偏移地址”配置参数，该参数出厂时默认配置为0，该参数为站地址偏移值。地址计算方法如下：

模块的实际地址 = 地址偏移值 + 拨码开关值 + 1

- 连接设备：配置完之前所有参数以后，点击该按钮启动与模块的通信。若模块通信正常，可以看到当前重量（软件中间的红色大数字）和内码值，其中内码值的末尾3位数一般都是不断变化的。

3.2状态显示

状态显示部分的界面如下图所示：

该部分主要包含三个部分：重量数值，连接状态，内码值。

重量数值：图中红色的大字，该部分在通信正常时为绿色，通信断开后为红色，这里直接显示的是模块当前重量寄存器的数值。

连接状态：软件与模块的通信状态。

内码值：该参数为模块内部AD芯片的转换数值，在不接传感器或者传感器输出信号微0mV时为8388607左右。该值的末尾3位数一般都是不断变化的。若在调试时发现通信正常但是该值锁定在1或者16777215时一般都是传感器错误接线导致输入信号端子上的电压超过模块最大测量电压值导致的。

3.3标定

QL-JR485称重模块的校准方法为2点标定，即：零点和标定点。其中零点是称盘负重为0时的状态，标定点是称盘上放置砝码时的状态。标定砝码建议使用总量程的十分之一以上的重量。模块不支持小数输出，若需要显示小数，可以使用放大标定值数字的方法。例如：总量程100kg的传感器，需要按照kg为单位显示小数点后一位数，使用砝码为20kg，那么在标定时，标定值中填写入200，这样重量寄存器的数字也会显示为200，在显示器中通过编程可以再添加小数点显示。

标定部分的界面如下图所示：

标定操作流程如下：

- 如果在标定之前使用过去皮功能的话，首先点击“取消去皮”按钮。防止模块内部记忆的皮重影响标定结果。

- 在称盘负重为0时，点击“标零”按钮。

- 放置砝码，填写标定值，注意标定值必须填写整数若需要一位小数就把数字放大十倍填写。点击“标定”按钮。

以上3个步骤操作完以后一般就可以看到当前重量数字显示实际重量了。标定流程过程中当前重量数字出现异常值是正常的，操作流程完成以后就会显示正确值。若操作完成以后显示为较大的错误数字，可以检查一下称盘负重不同时内码值数字的前4位数是否变化，若不发生变化那说明输入模块的电压信号不随负重变化，请检查模块与传感器的接线或者传感器的机械设计是否存在问题。

标定操作在模块与传感器均固定好以后进行，标定以后模块的传感器若发生更换则必须重新标定。针对一个传感器，在机械安装完毕以后，一般只需要一次标定操作。若标定以后，一段时间产生零点或者称重不准请看下一章节：去皮

3.4去皮

去皮部分的界面如下图所示：

去皮操主要用于：传感器漂移、净重计算场合。

传感器漂移：由于传感器温度变化、机械疲劳等原因导致的输出信号产生一个基础的叠加电压，最终反映到实际重量上会出现标定一段时间后发现开机后零点不显示0，放置一个标准重量也会产生于0点一样的数字偏差。这时可以在称盘负重为0时调用去皮操作来解决该问题。若是24小时不断工作的设备，可以添加在每次称重之前调用去皮操作的程序来消除因传感器漂移导致的设备称重精度偏差问题。

净重计算：在部分循环灌装的设备系统中，因为机械设计原因导致可能每次下料以后都会产生原材料挂壁的现象，由于挂壁重量无法估算，因此在每个灌装流程开始前调用去皮功能，调用后模块减去皮重，得以在灌装过程中始终读取到的是净重值。

去皮操作可以叠加，例如第一次使用之前皮重是10，因为设备改制原因导致容器更换为30的，此时由于皮重已经去掉10，重量显示为20.此时再次点击“去皮”按钮，则显示0，内部去皮值为30.

去皮值保存于模块内部的存储器中，断电不会丢失。

每次对模块进行标定操作之前若使用过去皮操作，则首先需要点击“取消去皮”按钮。

3.5配置

配置界面提供了模块常用参数的读取和配置功能，每次修改参数之前需要先点击“读取设置”按钮，修改参数以后再点击“应用设置”按钮。配置界面如下图所示：

该部分的参数如下：

偏移地址：QL-JR485称重模块具有5个拨码开关可以实现1-32地址的手动设置，但是部分客户需要使用32以上的地址，此时可以使用该寄存器，例如配置该寄存器的值为10，拨码开关的配置为24，模块实际的通信站地址为34.该参数出厂默认配置值为0。若不需要使用32以上的地址值，请使用拨码开关手动配置。

采集速度：QL-JR485称重模块支持12Hz和50Hz两种采集速度配置，出厂默认值为12Hz。

波特率：该参数为模块485接口的通信速率值，若需要与模块通信，上位机（计算机、触摸屏、PLC等）必须配置相同的波特率才可以通信。

滤波次数：模块内置的平均滤波算法中的平均次数，该参数配置越大，求平均的次数越多，得到的精度越高，但是响应速度越慢。出厂默认配置参数为3。

分度值：输出重量数值最小增量值，该值出厂默认配置为1，则输出重量值按照数字1为单位增减。若配置为5，则输出重量值按照数字5为单位增减。

4调试经验

1.模块到手使用的时候测试正常，某次配置以后无法通信。

影响通信的参数主要有波特率和设备地址两个参数，这时可以让485总线上只连接一个模块，然后使用254地址来跳过地址设置问题，然后依次使用每一个波特率尝试连接模块，连接成功以后，使用配置界面重新配置参数到想要的值。